iPronics SmartLight

Guía de Laboratorio

Referencia rápida para uso del chip fotónico programable

Python API · smartlight.smartlight.Smartlight

iPronics v0.1 · 2024

# 1. Antes de empezar

## 1.1 Requisitos

Asegúrate de tener instalado lo siguiente antes de llegar al laboratorio:

- Python 3.x con las librerías smartlight e iPronics instaladas

- Fichero de configuración del chip (.json) — proporcionado por iPronics

- Acceso físico al hardware (SmartLight) o modo simulación activado

## 1.2 Importar la librería

Siempre se trabaja a través de la clase principal Smartlight:

from smartlight.smartlight import Smartlight

import pathlib

## 1.3 Inicializar el objeto

La clase acepta dos parámetros: la ruta al fichero de configuración y un flag de simulación.

# Con hardware real (en el laboratorio)

sl = Smartlight(filepath=pathlib.Path('config.json'), simulation=False)

# En modo simulación (sin chip físico, para pruebas en casa)

sl = Smartlight(filepath=pathlib.Path('config.json'), simulation=True)

NOTA El fichero config.json describe la topología del chip: número de PUCs, puertos, parámetros de calibración, etc. Es específico de cada unidad hardware.

# 2. Flujo básico de trabajo

El orden típico de operaciones en el laboratorio es el siguiente:

# 1. Inicializar

sl = Smartlight(filepath=pathlib.Path('config.json'), simulation=False)

# 2. Comprobar calibración

if not sl.mesh_calibrated():

sl.calibration()

# 3. Consultar puertos disponibles

ports = sl.get_wma_access_ports() # p.ej. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

print('Puertos disponibles:', ports)

# 4. Configurar la malla (elegir topología)

sl.interconnect([(1,'CROSS'), (2,'BAR'), (3,'CROSS')])

# 5. Leer potencias ópticas

powers = sl.get_output_power(inport=1, outport=[2, 3, 4])

print(powers) # {2: -12.3, 3: -18.7, 4: -25.1} [dBm]

# 6. Al terminar: resetear y desconectar

sl.reset_mesh()

sl.disconnect()

IMPORTANTE — Desconexión Llama siempre a sl.disconnect() al terminar la sesión. Llama a sl.reset_mesh() antes de desconectar para dejar todos los PUCs a 0. Si el script se interrumpe, ejecuta estas dos líneas manualmente.

# 3. Configurar la malla (PUCs)

Cada PUC (Processing Unit Cell) es un MZI que puede estar en estado CROSS (barra cruzada, x) o BAR (barra recta, =), o en cualquier punto intermedio especificando un coupling factor entre 0.0 y 1.0.

## 3.1 Estados discretos: CROSS y BAR

# CROSS (x): la luz cruza al otro brazo del MZI → k ≈ 1

# BAR (=): la luz sigue recto sin cruzar → k ≈ 0

# Usando strings

sl.interconnect(puc_state_list=[(1, 'CROSS'), (2, 'BAR'), (5, 'x'), (6, '=')])

# Usando coupling factor numérico (0.0 = BAR, 1.0 = CROSS)

sl.interconnect(puc_state_list=[(1, 1.0), (2, 0.0), (3, 0.5)])

## 3.2 Routing automático (pathfinder)

Para conectar dos puertos sin especificar los PUCs manualmente:

# Conectar puerto 1 con puerto 4 automáticamente

sl.interconnect_auto(in_port=1, out_port=4)

## 3.3 Configurar desde CSV

Si tienes una configuración guardada en fichero CSV (útil para reproducir experimentos):

sl.interconnect_from_csv(csv_file='mi_configuracion.csv')

## 3.4 Beam splitter y filtro

# Beam splitter: dividir potencia entre varios puertos

sl.beam_splitter_auto(in_port=1, out_ports=[2, 3], splitting_ratios=[0.5, 0.5])

# Beam splitter manual

sl.beam_splitter(puc_state_list=[(1, 0.5), (2, 0.5)])

# Filtro manual con coupling factor

sl.filter(puc_state_list=[(1, 0.3), (2, 0.7)])

# 4. Control fino de fases

Para experimentos avanzados como PUF fotónicos, es posible controlar directamente las fases de cada PUC.

## 4.1 Fases pasivas (fabricación)

Las fases pasivas son intrínsecas al chip y no se pueden cambiar, pero sí leer:

# Obtener fases pasivas de todos los PUCs

passive_phases = sl.get_puc_passive_phases()

# Resultado: {1: 0.342, 2: 1.201, 3: 0.876, ...}

# Exportar a CSV

sl.export_passive_phases()

## 4.2 Fases activas (controlables)

Se pueden imponer fases activas a cada PUC mediante corrientes termoópticas:

# Establecer fases activas al PUC 3

# driven_phases = [fase_brazo_1, fase_brazo_2] (longitud 2 obligatoria)

sl.set_driven_phases(puc_id=3, driven_phases=[0.5, 1.2])

# Establecer coupling factor y fase cross simultáneamente

# puc_conf_info = [(puc_id, [desired_k, desired_cross_phase]), ...]

sl.set_coupling_factor_phase(puc_conf_info=[

(1, [0.5, 1.57]),

(2, [0.8, 0.0]),

])

# 5. Lectura de potencias ópticas

Esta es la operación central para caracterizar el chip. El método principal devuelve un diccionario {puerto: potencia_dBm}.

## 5.1 Lectura básica

# Leer todos los puertos de salida con láser en puerto 1

powers = sl.get_output_power(inport=1, outport=None)

# Si outport=None devuelve todos los puertos

# Leer puertos específicos

powers = sl.get_output_power(inport=1, outport=[2, 3, 4, 5])

# Acceder a la potencia de un puerto concreto

p2 = powers[2] # potencia en puerto 2 (dBm o lineal según config)

print(f'Puerto 2: {p2:.2f} dBm')

## 5.2 Iterar por configuraciones (uso PUF)

Para el experimento PUF, querrás aplicar N configuraciones aleatorias y medir la distribución de potencias en cada una:

import random, numpy as np

pucs = sl.get_active_pucs_mesh()

ports = sl.get_wma_access_ports()

resultados = []

for _ in range(100): # 100 desafíos

# Generar configuración aleatoria

config = [(p, random.choice(['CROSS','BAR'])) for p in pucs]

sl.interconnect(config)

# Medir potencias

powers = sl.get_output_power(inport=ports[0], outport=ports[1:])

resultados.append(list(powers.values()))

# Convertir a array numpy para análisis

data = np.array(resultados) # shape: (100, n_puertos)

## 5.3 Exportar datos crudos (MEMA)

Para guardar los datos sin ningún postprocesado desde el MEMA directamente a CSV:

# Exporta CSV con datos crudos del medidor MEMA

sl.export_raw_data_power(inport=1, outports=[2, 3, 4])

# Exportar respuesta en amplitud completa

sl.export_amplitude_response(inport=1, outports=[2, 3, 4])

# 6. Respuesta espectral

Permite caracterizar la respuesta del chip en función de la longitud de onda, barriendo el láser.

# Definir rango de longitudes de onda a barrer (en nm)

sl.set_wavelengths_to_sweep(start=1540.0, stop=1560.0, resolution=0.1)

# Obtener respuesta espectral

sl.get_spectral_response(inport=1, outports=[2, 3, 4])

# Los datos se guardan/procesan internamente.

# Usa export_amplitude_response() para obtener el CSV.

sl.export_amplitude_response(inport=1, outports=[2, 3, 4])

# 7. Consultar el estado del sistema

| Método | Descripción y parámetros |
| --- | --- |
| get_mesh_status() | Lista de tuplas (puc_id, coupling_factor) de los PUCs activos. |
| get_active_pucs_mesh() | Lista de IDs de los PUCs que están activos. |
| get_puc_coupling_factors(puc_ids) | Factor de acoplamiento (k) de los PUCs indicados. |
| get_puc_passive_phases() | Diccionario {puc_id: fase_pasiva} — propiedad de fabricación. |
| get_wma_access_ports() | Lista de puertos de entrada/salida disponibles en la malla. |
| get_wma_hpb_ports() | Puertos conectados a estructuras HPB. |
| check_wma_ports(ports) | True si todos los puertos de la lista son válidos. |
| get_sim_status() | True si el objeto está en modo simulación. |
| mesh_calibrated() | True si la malla está calibrada. |

# Ejemplo: inspeccionar estado completo

print('Simulación:', sl.get_sim_status())

print('Calibrado:', sl.mesh_calibrated())

print('Puertos:', sl.get_wma_access_ports())

print('PUCs activos:',sl.get_active_pucs_mesh())

print('Estado malla:',sl.get_mesh_status())

# 8. Acceso a subobjetos internos

El objeto Smartlight expone los subsistemas hardware por separado, lo que permite control de bajo nivel si es necesario:

| Método | Descripción y parámetros |
| --- | --- |
| get_photonic_processor() | Objeto PhotonicProcessor — procesador fotónico completo. |
| get_wma() | WaveguideMeshArrangement — estructura de la malla de guías de onda. |
| get_mema() | MEMA — unidad de monitorización (lectura de potencias). |
| get_meda() | MEDA — unidad de actuación (control de corrientes/fases). |
| get_laser() | Objeto Laser — control del láser fuente. |

# Acceder directamente al MEMA (medidor)

mema = sl.get_mema()

# Acceder al láser

laser = sl.get_laser()

# Acceder a la malla de guías

wma = sl.get_wma()

# 9. Reset y desconexión

# Resetear un PUC concreto (corriente a 0)

sl.reset_puc(pucs_id=[3, 7])

# Resetear toda la malla

sl.reset_mesh()

# Desconectar todos los subsistemas

sl.disconnect()

BUENA PRÁCTICA — Uso con context manager Se recomienda envolver la sesión en un bloque try/finally para garantizar que el reset y la desconexión se ejecutan siempre, incluso si el script falla a mitad.

sl = Smartlight(filepath=pathlib.Path('config.json'), simulation=False)

try:

sl.calibration()

# ... tu experimento aquí ...

powers = sl.get_output_power(inport=1, outport=[2,3,4])

print(powers)

finally:

sl.reset_mesh()

sl.disconnect()

print('Chip desconectado correctamente.')

# 10. Chuleta rápida (Quick Reference)

Referencia de todos los métodos disponibles en la clase Smartlight:

## Inicialización y control

| Método | Descripción y parámetros |
| --- | --- |
| Smartlight(filepath, simulation=False) | Crea el objeto. simulation=True para modo sin hardware. |
| calibration() | Carga calibración a la malla. |
| mesh_calibrated() | → bool. Devuelve si la malla está calibrada. |
| disconnect() | Desconecta todos los subsistemas. |
| reset_mesh() | Pone a 0 todos los PUCs. |
| reset_puc(pucs_id) | Pone a 0 los PUCs de la lista. |

## Configuración de la malla

| Método | Descripción y parámetros |
| --- | --- |
| interconnect(puc_state_list) | Configuración manual: lista de (puc_id, 'CROSS'¦'BAR'¦float). |
| interconnect_from_csv(csv_file) | Configuración desde fichero CSV. |
| interconnect_auto(in_port, out_port) | Routing automático entre dos puertos. |
| beam_splitter(puc_state_list) | Beam splitter manual. |
| beam_splitter_from_csv(csv_file) | Beam splitter desde CSV. |
| beam_splitter_auto(in_port, out_ports, ratios) | Beam splitter automático con ratios. |
| filter(puc_state_list) | Filtro manual. |
| filter_from_csv(csv_file) | Filtro desde CSV. |
| filter_auto(mask) | Filtro automático con máscara. |

## Fases y coupling

| Método | Descripción y parámetros |
| --- | --- |
| set_driven_phases(puc_id, driven_phases) | Fija fases activas [f1, f2] al PUC indicado. |
| set_coupling_factor_phase(puc_conf_info) | Fija coupling factor y fase cross: [(id,[k,phi]),...]. |
| get_puc_passive_phases() | → Dict[int,float]. Fases pasivas de todos los PUCs. |
| export_passive_phases() | Exporta fases pasivas a CSV. |
| get_puc_coupling_factors(puc_ids) | → List[float]. Coupling factors de los PUCs indicados. |

## Medidas ópticas

| Método | Descripción y parámetros |
| --- | --- |
| get_output_power(inport, outport) | → Dict[int,float]. Potencias en los puertos de salida. |
| export_raw_data_power(inport, outports) | Exporta datos crudos del MEMA a CSV. |
| export_amplitude_response(inport, outports) | Exporta respuesta en amplitud a CSV. |
| set_wavelengths_to_sweep(start, stop, res) | Define rango espectral a barrer (nm). |
| get_spectral_response(inport, outports) | Mide/calcula respuesta espectral. |

## Estado y puertos

| Método | Descripción y parámetros |
| --- | --- |
| get_mesh_status() | → List[Tuple[int,float]]. PUCs activos y sus couplings. |
| get_active_pucs_mesh() | → List[int]. IDs de PUCs activos. |
| get_wma_access_ports() | → List[int]. Puertos de entrada/salida válidos. |
| get_wma_hpb_ports() | → List[int]. Puertos conectados a HPB. |
| check_wma_ports(ports) | → bool. Verifica si los puertos son válidos. |
| get_sim_status() | → bool. True si modo simulación. |